项目需求

一、项目概述

本项目为广东省人民医院范围内科研科室实验用水的采购。

二、报价要求

报价包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。请充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

三、技术要求：

标注◆为核心设备

水机系统

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| （一） | ◆纯水超纯水一体机系统 | 6 |
| （二） | 纯水超纯水一体机系统 | 1 |
| （三） | ◆超纯水系统 | 1 |

（一)纯水超纯水一体机系统

- 标注★为核心要求

- 265nm UVC LED杀菌紫外灯、水箱（含265nm UVC LED杀菌紫外灯）、精纯化柱及终端精制器组成。

- ★可满足以下进水要求，且不会影响耗材使用寿命。

压力1~6bar、温度5~35℃、电导率＜2000us/cm@25℃、溶解CO2＜30ppm、游离氯＜3ppm、结垢指数＜10、Ph4~10、最大总有机碳＜2ppm、LSI＜0.3、硬度＜300ppm、二氧化硅＜30ppm

- ★系统产水水质

3.1纯水：电阻率＞5 MΩ·cm＠25℃（典型为10-15 MΩ.cm＠25℃）、总有机碳(TOC)＜30ppb、制水速率≥5L/hour，可24小时不间断制水

3.2超纯水：电阻率18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）、总有机碳(TOC)＜5ppb*、流速：逐滴到最大2L/min（8级流速可调）、直径大于0.22um的颗粒物数量＜1/ml、微生物＜0.01cfu/ml、内毒素＜0.001EU/ml** 、RNases＜1 pg/mL**、 DNases＜5 pg/mL**、蛋白酶＜0.15 ug/mL**（*使用超低有机物终端滤器时TOC＜1ppb、**使用除酶终端滤器时）

- ★预处理柱含皱褶过滤器、碳块组件和多磷酸盐，可高效去除自来水中的胶体、微粒、游离氯和降低硬度。精纯化柱采用活性炭和离子交换树脂（粒径≤360um）混合填充，更小的粒径显著提高比表面积，对离子的吸附能力更佳，离子含量可低至痕量水平（亚ppb级）。安装接口通过90度旋转即可安装固定纯化柱。纯水管路标配265nm UVC LED无汞杀菌紫外灯，杀菌效果更佳；超纯水管路标配≤172nm 无汞紫外灯，有效降低TOC水平。所有紫外灯采用无汞紫外灯技术，使用氙激发（激发聚合）技术发射紫外光，无需预热，大幅降低对环境的污染，对环境更友好，更绿色环保。需提供彩页资料证明。

- ★主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂，树脂由电流全自动再生，无需定期更换离子交换树脂；阴极需涂布碳涂层防止结垢产生，无需前置防毒柱。产水前EDI自动冲洗，EDI前后设有电导率仪及程序控制，可将前期水质较低的水通过三通阀排掉确保高质量纯水进入水箱，水质稳定且减少实验室运行成本。投标资料需提供含抗结垢原理图的彩页资料。

- ★反渗透和EDI前后设有电导率仪及程序控制，可将前期水质较低的水通过三通阀排掉，保证水质稳定可靠。内置温度和电导率补偿泵，避免季节和进水水质波动的影响，确保产水流速及水质稳定（不然温度降低1℃，反渗透膜流速降低3%）；

- 系统拥有四组电阻率检测器。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。电导率仪材料为316L不锈钢，采用套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性；三种电导率显示模式，检测异常时自动报警。中标后可提供原厂校验证书。

- ★内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、ech20无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，检测范围: 0.5 – 999.9 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试对500ppb测试标准溶液的要求，可完全氧化水中有机物，并给出精确、可重现的TOC值。投标资料需提供含完全氧化原理图的彩页资料。中标后提供原厂校验证书。

- ★配置≥50升液位控制水箱，圆锥形底部无死角可完全排空, 配置空气过滤器（内置活性炭、苛性钠和滤膜）、电子溢流器、265nm UVC LED杀菌紫外灯、压力式液位传感器、漏水监测器，避免环境中微生物、颗粒、挥发性有机物和CO2污染；蓄水自动再循环功能，水箱中纯水再循环通过紫外杀菌灯，从而确保水箱中的水质,最大程度保证水质新鲜。

- 智能化操作系统，操作界面设计简单直观，所有信息一触即得，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。具备中文操作系统，纯水、超纯水独立取水臂上可显示水质参数 ：进水电导率、反渗透产水电导率、EDI产水电阻值、超纯水产水电阻值和TOC值。另外，系统还可显示其他参数：RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量、消耗品寿命、设备运行流程状态和警告等信息。实验室关闭模式可在实验室长时间关闭时将系统置于休眠状态而保持水质，更环保。

- 独立的纯水取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，内置流量计，通过触摸屏设置实现定量取水功能，定量取水范围20mL～100L。具备创新设计的双功能取水调节轮具备流速调节和启停功能。可通过扫描二维码的方式快速获取水质报告。

- ★独立的取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，内置流量计，实现精确的逐滴分配。通过触摸屏可设置定量取水功能和辅助定容取水功能，实现精准定容而不会引入污染。水质报告功能仅需点击触摸屏即可获取所有水质相关信息，并可通过扫描二维码的方式快速获取水质报告。定量取水范围20mL～100L，辅助定容取水范围50mL～5L。可通过扫描二维码的方式快速获取水质报告。投标资料需提供彩页资料证明。

- ★可选择安装多种专用终端精制器,保证水质满足多种实验室应用要求。包括生产无颗粒无细菌的0.22微米的微孔过滤器；热源和核酸酶污染物过滤器；内分泌干扰污染物（EDs）过滤器；内置C18反向硅胶的超低有机物型过滤器，产水有机物＜1ppb；超低挥发性有机物型过滤器，产水VOCs＜1ppb；痕量元素级终端精制器，产水离子可达到ppt和亚ppt检测水平。

- 数据管理：无需日志簿或纸张存档。系统生成的所有数据都被存储在系统内存中。可以通过检索获取取水记录，一定时间内的用水量，通过名单管理轻松实现用水成本分摊。通过设置密码功能保护所有数据。当保护模式激活时，仅对授权用户开放某些关键数据，可为最近30天的事件提供图文预览；通过USB端口可快速将数据导出到闪存驱动器上。所有报告均可导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。内置支持联网系统软件，通过以太网（TCP/IP协议）联入网络，应用网页浏览器进入监控界面。可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。

- ★系统符合以下组织监管要求：CE、UL、FCC等，并可提供证书；所有耗材出厂均提供质量证书，确保能提供符合预期的水质。

- 符合ISO 9001和ISO 14001生产管理规范。

- 配置清单: 纯水/超纯水一体化主机一台、

≥50L水箱一个、

水箱顶部套件一套、

水箱空气过滤器一个、

超纯水独立取水臂一个、

纯水独立取水臂一个、

系统与水箱连接组件一套、

系统与取水手臂连接组件两套、

自来水预处理组件一套、

预处理纯化柱一个、

清洗药片一盒、

精纯化柱一个、

终端精制器两个、

电源线配件包一个

(二)纯水超纯水一体机系统

1主要用途：

1.1玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制

1.2微生物培养基配制，水栽法用水

1.3毒理学研究，环保实验分析

1.4为各种仪器供水和其他各种实验用水

2.技术规格

2.1该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水

2.2纯水产水水质

2.2.1离子截留率 96-99%

2.2.2有机物截流率 > 99%

2.2.3细菌和颗粒 > 99%

2.2.4流速：≥ 5.0L/h

2.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1

2.3超纯水产水水质：

2.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃

2.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb

2.3.3 ★内毒素＜0.001EU／ml

2.3.4 RNA酶＜0.003ng/ml

2.3.5细菌＜0.1cfu／ml

2.3.6颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.3.7★超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率

2.3.8流速：＞ 0.5L/min

2.3.9★ 超纯水可根据需要定量取水

2.3.10★ 可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水：

双酚A < 0.005 ppb；

邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；

邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；

壬基苯酚 < 0.1 ppb

2.4系统外配体积≥30L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。

2.5超纯水带185/254双波长紫外灯。

2.6彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。

2.7★ 带超纯水远程取水手臂，手臂上可显示电阻率、耗材寿命、水箱液位、水温等。

2.8系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准。

2.9两段集成式纯化柱。

3.配置清单:

主机系统                           1 套

集成式纯化柱                       1 套

30升高纯PE水箱                   1个

0.22 μm终端过滤器                 1 个

终端超滤柱                         1 套

EDS终端过滤器                    1 个

操作手册/说明书及快速操作指南      1 套

(三)超纯水系统

1、水机型号必须为超纯水机

2、为中文操作界面，系统菜单包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。提供以上功能实物图片证明和取水报告证明。

3、纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、耗材产水量实时监控，确保最佳可追溯性，保证系统安全.提供实物图片证明此功能

4、系统具备实验室关闭模式，可有效“休眠”主机系统。当实验室必须长时间关闭时（假期），可以输入需要关闭时间，即可保证主机在关闭期间，只需极少的水量和电量，也能保持水质优异。提供实物图片证明此功能

5、流速：逐滴—-2L/min，8档流速可调。提供8档流速可调实物图

6、微生物：＜ 0.01 cfu/ml；颗粒：无尺寸超过0.22μm的颗粒。

7、★系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数0.01cm-1，温度灵敏度达到≤0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。附原厂校验证书，证书上需体现电极常数和温度灵敏度的值。

8、★内置总有机碳监测器，采用新型紫外灯采用无汞设计，3分钟内完成氧化和检测过程，精度0.1ppb，测试范围：0.5–999.9ppb。附TOC检测仪原厂校验证书，总有机碳检测原理须在产品公开印刷资料上体现，且须提供主机屏幕上TOC值显示的实物照片

9、★独立的取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，内置流量计，通过触摸屏设置实现定量取水功能和辅助定容取水功能，主机与取水手臂之间的距离可达5米，提供多种安装方式，可根据取水情况安装在合适位置。提供辅助定容功能实物图片和主机/取水手臂5m连接线实物图片证明

10、提供2种终端精制器，每一种终端精制器可用于去除特定类型的污染物，如颗粒，细菌，热源，RNA酶。附终端精致器相关证书。

11、配置清单：主机一台，

超纯水远端取水手臂一个，

取水手臂连接线1根，

纯化柱1根，

精纯化柱1根，

终端过滤器1个