2020年救护车采购需求

一、采购项目内容：

1、项目名称：救护车及设备配套采购项目

2、采购数量：1辆

4、供货地点：用户指定场所

5、交货期：合同生效后50个工作日以内，由采购人安排人员进行验收，

6、付款方式：（1）签订合同后5个工作日内，支付合同款项的60%作为预付款。

（2）项目验收合格后5个工作日内支付合同款项的40%。

7、保修期：车辆底盘、发动机保修期2年或5万公里（先到为准），医疗舱改装部分2年及医疗设备保修期2年。

二、车型参数及配置

| 序号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 知名品牌底盘 |  |
| 二 | 颜色：白色/红色（配置医院指定LOGO） |  |
| 三 | 车辆技术参数 |  |
| 1 | 尺寸和质量 |  |
| 1.1 | 轴距mm:≧3450 |  |
| 1.2 | 车体尺寸mm: |  |
| 1.3 | 长度：5500-6000mm |  |
| 1.4 | 宽度：≧2305mm； |  |
| 1.5 | 高度≤2700 mm |  |
| 1.6 | 医疗舱尺寸mm:长度：从后门内缘计算mm≧3500； |  |
| 1.7 | 宽度：≧2050mm； |  |
| 1.8 | 高度：≧1850mm； |  |
| 1.9 | 满载总质量kg：≤4490 |  |
| 2 | 发动机 |  |
| 2.1 | 工作方式：直列四缸，高压共轨，增压中冷 |  |
| 2.2 | 燃料：柴油 |  |
| 2.3 | 排气量cm3：2998 |  |
| 2.4 | 排放标准:国六及以上 |  |
| 2.5 | ▲8速自动变速箱 |  |
| 2.6 | ▲额定功率：≧133kw |  |
| 2.7 | 最大扭矩：≧400Nm |  |
| 3 | 电气系统 |  |
| 3.1 | 发电机V/A：≧14/210 |  |
| 3.2 | 2个蓄电池V/Ah：≧12/110 |  |
| 4 | 车辆标准配置 |  |
| 4.1 | 轮胎：原装轮胎 |  |
| 4.2 | 油箱容积（L）：≧100 |  |
| 4.3 | 防抱死制动系统 (ABS) |  |
| 4.4 | 电子稳定系统（ESP） |  |
| 4.5 | 驾驶室二座椅 |  |
| 4.6 | 驾驶员安全气囊 |  |
| 4.7 | 电动窗、驾驶舱中央遥控门锁； |  |
| 4.8 | ▲后门为双开式后门、侧门为推拉滑动式侧开门； |  |
| 4.9 | 连接原车电路的可编程电路控制模块EM； |  |
| 4.10 | 后门脚踏板、豪华车身裙边灯 |  |
| 4.11 | 侧门电动脚踏 |  |
| 4.12 | ▲驻车电动遥控型升降稳定系统 |  |
| 4.13 | 医疗舱玻璃窗，窗户上贴1/2磨砂膜 |  |
| 4.14 | 车载静音发电机1台，超静音隐蔽悬挂式车载发电机（最大功率2900VA，风冷循环装置，自带铠装护甲，车内控制面板，累计使用时间、负载功率显示）、订制独立油箱、订制油量传感器及显示仪表 |  |
| 4.15 | ▲后空气悬挂系统 |  |
| 4.16 | ▲太阳能自动充电保障系统 车顶安装≧6平方米太阳能板，总功率≧900W（220V），配置磷酸铁锂电池组12V500Ah，循环冲放电≧2000次，电池具有短路、过压、欠压、过流保护及热保护功能，可直接供电医疗舱远程接入（5G智慧急救系统） |  |
| 5 | 空调及照明系统 |  |
| 5.1 | 车载硬盘录像机及车载摄像机1套 车载硬盘录像机8路1080P视频输入，1路VGA输出，1路PAL/NTSC输出 支持2个2.5寸硬盘，每个硬盘最大支持2T 支持1张SD卡，最高支持256G ▲支持2路RS485(其中1路威4芯M12航空头)、4个RS232；支持3个USB口：其中2个USB3.0接口，前置，1个USB2.0接口，后置；前置SIM卡和SD卡卡槽；前置1个10M/100M网口，RJ45 ▲支持2.4GHz和5.4GHz双频，支持AP热点功能 ▲内置陀螺仪，当设备发生碰撞、侧翻、急转等情况时候，可告警并上报平台（5G智慧急救系统） ▲设备应能在DC+6V到+36V宽幅电源电压范围内正常工作 车载摄像机不少于6套 传感器类型1/2.8英寸CMOS；分辨率不少于200W ▲不小于1100TVL(分辨率设置为1920x1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）需要在检验报告中体现描述 ▲当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。需要在检验报告中体现描述 ▲可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。需要在检验报告中体现描述 ▲可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出。需要在检验报告中体现描述 具有2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 最大红外距离不少于30米；宽动态支持；定焦； 供电方式DC12+POE；防护等级IP67;IK10; ▲为保障摄像机在安装在救护车后能得到完善的售后服务，投标人必须提交摄像机生产厂家直接出具的对投标人安装该摄像机后仍然提供技术支持及售后服务保障的证明文件复印件。 ▲投标文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的《检验报告》复印件 |  |
| 5.2 | 驾驶室独立原厂空调 |  |
| 5.3 | 医疗舱独立大功率空调及暖气系统 |  |
| 5.4 | 医疗舱安装通风系统（1套） |  |
| 5.5 | 车顶外左右两侧外场用照明灯各1盏 |  |
| 5.6 | 车顶尾部安装外场用照明灯 2盏 |  |
| 5.7 | 医疗舱内2级可调亮度LED灯具照明，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修，独立控制，可兼顾手术及转运不同照明需求。 |  |
| 5.8 | 消毒紫外光灯（1盏） |  |
| 6 | 中央电源分配系统， |  |
| 6.1 | 驾驶室内微电脑中央控制器，智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）连接副电池，发动机启动电池与副电池同时充电，不用外接电源，管理太阳能自动充电保障系统 |  |
| 6.2 | ▲医疗舱内安装一体化自动切换双逆变电源系统，每一路逆变电源功率均不低于1KW,任何一路逆变电源出现故障时可完全自动切换到另一路，配套驾驶舱远程显示面板，可直观显示两路逆变电源工作情况，实时显示两路逆变电源切换过程；（提供工作原理图及实物照片） |  |
| 6.3 | 20m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头 |  |
| 6.4 | 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 |  |
| 6.5 | 医疗舱内安装：≧9个220V插座 |  |
| 6.6 | 医疗舱安装：≧5个12V插座 |  |
| 7 | 紧急警报系统 |  |
| 7.1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |  |
| 7.2 | 车顶安装警报器：三种警报声（1套） |  |
| 7.3 | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |  |
| 7.4 | 车头进气栅格附近安装二盏激光警蓝色闪灯 |  |
| 7.5 | 车顶前部安装长排警蓝色双闪灯（1盏） |  |
| 7.6 | ▲警报及汽车喇叭共享互通系统，可通过原车方向盘中央喇叭按键编程切换警报声及汽车喇叭声； |  |
| 8 | 医疗舱内装置 |  |
| 8.1 | 医疗舱与驾驶舱免提对讲系统 |  |
| 8.2 | 医疗舱右侧安装可坐4人的长排柜式座椅1张（可供紧急情况下作为病员躺椅用），安装安全带，座椅下可放置铲式担架1付 |  |
| 8.3 | 医疗舱左侧上方安装器械吊柜 |  |
| 8.4 | 医疗舱顶部可旋转射灯3个 |  |
| 8.5 | 医疗舱安装20公升氧气瓶(4个)及储藏柜车辆2侧安装，配备手动氧气切换器1个，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换，减压阀4个，氧气终端2个，湿化瓶4个，氧气转换头1个 |  |
| 8.6 | 医疗舱两边的墙壁、门、车顶用轻质杜邦保温材料及阻燃、防紫外线、耐冲击ABS工程塑料、一次真空吸塑成型内饰 |  |
| 8.7 | 医疗舱地板采用进口蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗 |  |
| 8.8 | 医疗舱内配置独立暖风系统 |  |
| 8.9 | 医疗舱安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合（德国汽车专用抽屉锁） |  |
| 8.10 | 中隔墙操作台下部安装抽屉和两个外场急救箱的柜子 |  |
| 8.11 | ▲医疗舱内左侧安装设备架，设备挂板可上下移动，便捷调整设备间距。配套设备固定快拆板，可兼顾车内及车外急救现场的设备使用。（提供实物照片及相关技术资料） |  |
| 8.12 | 医疗舱安装废物桶一个 |  |
| 8.13 | 医疗舱安装锐利物桶一个 |  |
| 8.14 | 医疗舱顶部安装中央控制系统及二条安全扶手 |  |
| 8.15 | 医疗舱顶部安装带滑道的输液瓶悬吊装置 |  |
| 8.16 | 2kg灭火器及支撑架（2个） |  |
| 8.17 | 车身腰部及顶部贴装红色彩带（按用户要求制作外标识） |  |
| 8.18 | 5G车载CPE 1套 适用网络：5G/4G、组网模式：NSA/SA 5G 传输速率：3.6 Gbps/250 Mbps（理论值，实际速率以运营商为准） 4G 传输速率：1.6 Gbps/150 Mbps（理论值，实际速率以运营商为准） 天线类型：内置 5G/4G 主集、分集天线 1 个 WAN/LAN 自适应千兆网口、1 个千兆 LAN 口、1 个电源接口、1 个 SIM 卡安装槽（Nano-SIM）传输标准：Wi-Fi 6，兼容 802.11ac/n/g/b/a 传输速率：双频并发 2976 Mbps，5 GHz 2402 Mbps（理论值），2.4 GHz 574 Mbps（理论值） 无线频段：2.4 GHz & 5 GHz 天线类型：内置双频 Wi-Fi 天线 |  |
| 8.19 | ▲配备5G智慧急救系统： 配备救护车信息管理系统可远程查看（不含远程医疗会诊及定位功能），监测救护车的氧气余量、蓄电池电量、胎压、行驶里程、车辆底盘故障（包括发动机故障、安全气囊、ABS故障、ESP故障等）等信息，获得救护车状态，并在同类民品上已批量应用（不少于100套）；（提供工作原理图及实物照片） ▲5G智慧急救系统负责安装调试医院及车辆的互联互通 医疗设备数据远程回传 医疗设备传输模块支持伤病员从现场到医院之前，在紧急救护的第一现场或在运送途中利用现有医疗设备对伤病员的各项生命体征参数进行采集，并利用5G通信技术将采集到的数据传输到医院或其他地方并显示出来。以便于急救中心可以实时了解到现场伤病员的状况，从而实现远程监护。 计划支持的医疗设备包括但不限： 心电图机 支持采集心电图机数据，并在终端显示，同时利用5G通信技术将采集到的数据和分析诊断结果传输到服务器，医院终端可远程查看病人心电图以及心电图机分析诊断结果，同时支持心电波形和分析结果打印。 甲方协调支持设备需要设备厂商提供通讯接口和开发包！ 掌式无线彩色多普勒超声系统 支持接入掌式无线彩色多普勒超声系统，显示超声采集的图像和视频，可回放重显，支持局部放大、旋转、同屏显示多张图像等功能，救护车本机存储采集数据，同时上传给医院，医院可随时查看。 甲方协调支持设备需要设备厂商提供通讯接口和开发包！ 胸腔按压机 支持胸腔按压机包括参数显示、统计数据显示、参数调节等功能，并回传采集数据。 显示参数包括按压深度、按压频率、按压模式、急救时间、事件号、电量显示。 可调节参数包括但不限于：按压深度、按压频率、按压模式等。 统计数据包括但不限于：CCF、按压深度、按压频率、按压时间、中断时间等信息。 甲方协调支持设备需要设备厂商提供通讯接口和开发包！ 监护仪 支持实时显示监护仪与除颤仪波形及数据，包括：12导心电图波形，呼吸波、血氧波、血压波、二氧化碳波；脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温、报警信息等数据接口。 甲方协调支持设备需要设备厂商提供通讯接口和开发包！ 呼吸机 （１）支持实时显示呼吸机波形图，支持实时传输通气控制参数（MI）包括：呼吸模式、用户类型、潮气量、吸气时间、呼气时间、呼吸频率、叹息周期、吸气流速、触发类型、触发阈值、呼气末正压/持续正压CPAP、吸气压力、触发窗、压力限制、呼吸转换压力等数据接口; （２）报警阈值参数（MJ）包括：气道压力上限、分钟通气量上限、分钟通气量下限、窘息时间、呼末二氧化碳上限、呼末二氧化碳下限等数据接口; （３）呼气未通气参数（MK）包括：气道峰压、平均压、吸入潮气量、吸入分钟通气量、机械通气频率、吸入氧浓度、ETCO2等数据接口; （４）波形参数（MN）包括：气道压力、CO2波形值、通气状态等数据接口; （５）报警监测（MO）包括：气道压力偏高、分钟通气量偏高、分钟通气量偏低、患者窘息、呼吸管路脱落、ETCO2偏高、ETCO2偏低、电池电量低、气源压力不足等数据接口。 甲方协调支持设备需要设备厂商提供通讯接口和开发包！ 医院急诊子系统 医院急诊室配备平板和电视墙，急诊子系统提供包括：急诊任务列表、急诊执行进度、患者情况、医疗设备数据显示、查看救护车监控视频、远程会商等功能。 急诊任务列表：在电视墙定时轮播医院当前急诊接诊任务列表，包含急诊信息。 展示具体急诊接诊情况，包括执行进度、历史进度记录、时间地点等信息。 展示患者信息，包括患者基本信息、急诊诊断信息、病历信息等。 远程会商功能，通过视频会商功能和救护车进行远程视频通话。 查看救护车监控视频，支持通过视频流在平板和大屏设备上播放救护车监控视频。 远程视频 急救车内安装5G视频语音终端设备，可以将病患情况实时发送到远端，急救站的急救人员可以在医生终端与病患或救护车内的急救人员沟通。包括但不限于：一对一语音通话、多端语音会议、一对一视频通话、多端视频会议、屏幕共享，支持会议内容存储、点播、编辑、直播等功能。 远程会商：发起终端创建网络会议，通过终端编号或者别名邀请其他终端加入视频、音频会议，且支持屏幕共享、录制等功能。 同步录制：同步录制视频、音频和终端动态屏幕内容，即可终端会议的视频、音频、终端显示内容同步录制到一个文件中存储并上传。 实时直播：可通过单播方式将视频会商内容在网络上实时直播，用户可登陆浏览器观看。 VOD点播：用户可通过浏览器点播存储在服务器上的文件，点播可观看到的内容包括视频、音频、屏幕录制内容。 文件管理：系统支持对录制的文件进行管理，可进行更名、删除、下载、归档等操作，可通过FTP远程操作。 后续迭代交付 患者信息模块 支持录入患者基本信息以及诊断信息并上传服务器供医院查看。 患者基本信息，包括：姓名、性别、年龄、身份证号等信息。 患者诊断信息，急诊人员初步诊断信息。 病历，通过患者身份信息从医疗数据中心获取患者病历信息，需甲方对接医疗中心接口 车辆信息模块 支持自动获取和录入车辆信息，并且上传服务器，供医院查看，包括：车辆基本资料、车辆实施状态、车辆实时执行的救援任务信息、车辆执行任务时间信息等。 车辆信息，显示车辆基本资料，包括车牌号、品牌、颜色、所属医院等信息。 任务信息，包括救援任务名称、救援目的地、车内人员等信息。 车辆执行任务时间信息，包含出车时间、到达时间、回程时间等。 救援监控模块 救援视频模块支持将车辆的音视频数据反馈给中心平台。救援视频子系统支持对车辆进行包括：实时监控、视频轮巡、录像回放、抓拍等功能，支持把相关信息导出做为车辆历史依据。 车辆实时视频显示模块 ①车辆实时监控：支持对前方急救车车辆以及相关人员和病员的实时监控。支持车辆启动后，车载设备自动开启上线，支持电源开启自动静默功能，支持指挥中心对该设备发出监看指令，该设备才会回送视频信号。 ②电视墙功能：电视墙功能支持将车载视频直接发送到包括：急救中心、医院急诊等大屏，可提供多种布局，电视墙支持1、4、9、16画面显示。 ③视频轮巡：系统支持按照设定好的规则，在指定的操作终端上自动轮流显示监控图像。支持监控点分组，在指定的窗口布局上按指定的轮巡时间间隔轮流播放。 ④车辆录像回放：各救护车本地保存本车不少于3个月的视频数据，支持急救中心云端存储紧急救援过程中的音视频数据，支持选择任意时间查询任意车辆的轨迹回放数据。 ⑤车辆录像下载：支持在任意时间下载任意车辆的轨迹回放数据，支持录像文件通过网络下载，也可用硬盘、U盘直接在车上下载。 ⑥车辆抓拍抓录：支持在执行紧急救援任务时，将相关车辆视频数据抓拍或抓录保存在指挥中心。 |  |
| 8.20 | 一体化高清视频远程医疗终端2套 终端尺寸（长×宽×高） 235mm × 167mm × 157mm 重量净重2.1kg 摄像机特性 镜头：镜头规格 200万像素1/3英寸CMOS成像传感器 视频输出像素 1920×1080（1080p 60/50fps） 视频 镜头变焦最大支持12倍光学变焦、焦距 F＝3.9～46.8mm 光圈 F1.8～F2.8、最大水平视角 72° 最大垂直视角 44.5° 平移/俯仰角度 +/-100°（平移）、+/-30°（俯仰） 最小照度 7lux、推 ···荐照度 大于300lux 摄像头控制 支持远端摄像头控制 语音 双声道宽频语音AAC-LD、独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果、支持点对点呼叫过程中添加第三方接入，或者被呼叫接入到多点远程医疗会议中，无需挂断，减少操作，提高会议效率 |  |
| 8.21 | ▲医疗舱负压及排风系统： |  |
| 8.22 | 在医疗舱左侧安装可无级调速的负压排风细菌过滤装置，负压系统的功能应能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，进气口与负压口对角布置，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，达到通风换气、不污染环境。 |  |
| 8.23 | 相对压强：启动负压装置时，舱内相对压强应符合国家救护车行业标准不低于-10Pa～-30Pa，具备国家级测试机构校准证书，提供证书复印件。 |  |
| 8.24 | 过滤器效率：空气过滤器对粒径0.3μm微粒气溶胶滤出率应大于99.7﹪，提供相关检测报告。 |  |
| 8.25 | 医疗舱通风系统：救护车静止时通风系统应每小时最少提供20次换气循环。空气净化系统应由进风口、净化排风装置、控制装置组成。净化排风装置的吸入口。进出风口应按照上进下排、前进后出的对角布置，控制和检测装置应放在医疗舱便于进行操作和控制。 |  |
| 8.26 | 医疗舱负压系统工作状况直观显示，数控式仪表（可调单位精度），能够准确提供舱内负压值及滤网阻值，帮助使用人员确定每一步规范工作。 |  |
| 8.27 | 医疗舱负压系统结构科学、外观美观，与医疗舱柜体等有机结合，不额外占用医疗舱其他空间，无突出影响空间利用的部件，易于维修。 |  |

随车设备技术参数

设备清单：

电动担架车2套、

铲式担架（可透X光）1套、

履带式楼梯担架1套、

除下面核心产品有技术参数，其它标配。

电动担架车技术参数

▲1、动力系统≧36V锂电池供电，电池可拆卸，标配电池≧两块

2、采用全用铝合金材质构架制成

▲3、最大承重≥300kg

4、配置输液架和约束带

5、适合转运病人类型：运送、转移的病人、新生儿暖箱转运等用途

6、主要参数

6.1. 最小长度≦1650±160mm，最大长度≦2070≦±200mm

6.2. 宽≧580±50mm

6.3. 高	1200±120mm

6.4. 高度调节最低≦500±50mm，最高≧1200±120mm

6.5. 靠背角度调节	最小≦0，最大≧75°

6.6. 腿部角度调节	最小≦0，最大≧20°

6.7.脚轮	直径≧150mm

6.8.垫子	凹型床垫

7、要求带有警示灯，夜间操作时，警示灯闪烁，具有警示作用

8、升降时间≦15s

9、输液架：最大高度不低于80cm，承重不小于5kg

10、 约束带强度

▲11、具有手动泄压功能，当电池电力不足时，可手动控制升降。

12、要求具有国内二类医疗器械注册证。

▲13、电磁兼容：要求通过YY 0505-2012 电磁兼容检测，提供检测报告复印件证明。

14、提供新生转运暖箱固定等深化安装服务。

▲15、为保障电动担架车在安装在救护车后能得到完善的售后服务，投标人必须提交电动担架车生产厂家直接出具的对投标人安装该电动担架车后仍然提供技术支持及售后服务保障的证明文件原件。

履带式楼梯担架技术参数

1、担架主体使用高强度铝合金材料制成，具有高强度硬度及韧性，抗腐蚀性。

2、带状轨道履带式楼梯担架，带状履带与楼梯接触，更安全的控制搬运患者下楼。

3、转动平稳，能吸震，噪音小，传动比范围大，转动效率高，结构紧凑便于操作。

4、下降速度平稳、安全可控，确保患者及医护人员安全。

5、前万向轮、后轮定向轮设计，提高操控性和机动性。

6、安全易用的折叠装置，可折叠存放，节省空间。

7、主体以圆形管路为主导。

8、后控制杆长度灵活调节功能。

9、2根可伸缩拉杆式搬运扶手，≥3挡可调。

10、后控制杆：折叠长度≤113厘米，最大拉伸长度≥154厘米。

11、折叠深度≤22厘米，折叠宽度≤52厘米。

12、自重重量≤12千克，最大负荷重量≥180千克。

13、可拆卸单件传统乙烯基座椅，可徒手快速拆卸，直接使用水枪冲洗，方便清洁、消毒。

14、担架具备一条四点约束安全带，最大程度保证患者的上下楼梯的转运安全。

15、具有CFDA、CE认证，符合国际EN-1865、EN-1789标准。（提供有效认证文件）

16、具有专业的售后服务团队，能对设备进行安装、培训和终身维护。

可透X光铲式担架技术参数

1、可将担架一端或两端都打开将病人轻轻铲起。尤其适用于在街上发生意外的受伤人员及臀部受伤人员。可在原地将病人铲起避免了因搬动病人而造成的进一步的伤害。

2、经过热处理的聚合特结构不易受外界温度的影响，增加了病人的舒适性。

3、椭圆的轮廓和成角度的把手符合人体工程学设计。

4、两个安全锁易锁易开。

5、头端的凹槽设计适合保持病人的颈椎排列。

6、四种长度可调节：165cm，178cm，188cm和200cm，可适合不同高度的病人。

7、较窄的脚端结构设计便于在受限制区域内的病人转运。

8、担架表面可防止渗入病人体液，易清洗。

9、脚端处可折叠≤120cm，便于贮存。

10、可用于X射线穿透性。

11、此产品无磁性。

12、重量≤8KG

13、最大承载量≥155KG

14、具有ISO13485：2003、ISO9001：2008认证，具有FDA认证。

15、符合欧盟93/42/EEC标准(欧盟医疗器械安全指令)的CE认证